邀 请 招 标

项目名称：南昌海关技术中心食品室和动植物室设备采购项目

招标编号：JXRC-(NC)2020-YQ005

江西睿创工程监理有限公司

地址：江西省南昌市高新大道1970号天幕国际7楼701室

目     录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

一、说明	9

二、招标文件	10

三、采购优惠政策	11

四、投标文件的编制	12

五、投标文件的递交	14

六、开标及评标	15

八、中标人的确定	17

九、中标结果公告	17

十、中标通知	17

十一、签订合同	17

十二、询问和质疑	17

十三、其他事项	18

第三章 招标项目需求	20

一、商务部分	20

二、技术部分	22

第四章 合同文本	46

第五章 投标文件格式	51

一、投标书	51

二、开标一览表	52

三、分项报价表	53

四、商务条款响应表	53

五、关于资格的声明函	55

六、法定代表人授权书	57

七、资格证明文件	58

八、投标保证金交纳证明	59

九、投标服务技术文件及其他材料	60

第六章 评标办法	65

# 第一章  投标邀请

江西睿创工程监理有限公司受南昌海关技术中心的委托，就南昌海关技术中心食品室和动植物室设备采购项目 (招标编号：JXRC-(NC)2020-YQ005)进行邀请招标，请接到邀请的投标人参与本项目的投标。

- 项目名称：南昌海关技术中心食品室和动植物室设备采购项目

- 招标编号：JXRC-(NC)2020-YQ005

- 采购项目内容：

| 采购条目名称 |  |  |  | 数量/单位 |  | 产地类型 |  | 预算金额（人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌海关技术中心食品室和动植物室设备采购项目 |  |  |  | 1批 |  | 国产 |  | 270000.00 |
| 项目明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |  | 预算金额（人民币/元） |  | 简要技术要求 |  |
| 1 | 医用冷藏箱 | 5 | 台 |  | 100000.00 |  | 有效容积：箱内有效容积≥650L；2温度控制：箱内温度2-8℃，微电脑控制，操作方便简洁；LED数码管显示，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度；内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，温度控制精度0.1℃等。 |  |
| 2 | 超低温保存箱 | 1 | 台 |  | 130000.00 |  | 冰箱内有效容积＞500L，整机装箱量（2ML冻存管容量）40000份样本等。 |  |
| 3 | 超低温冰箱 （-86度） | 1 | 台 |  | 40000.00 |  | 冰箱内有效容积≥100L，整机装箱量（2ML冻存管容量）6000份样本等。 |  |

- 投标人资格标准和要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件：投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；

- 投标人其他要求：

1）不接受联合体方式参与本项目；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 获取招标文件时间和地址：接到邀请的投标人可从2020年8月27日起至2020年9月2日(节假日除外)09:00～12:00，14:30～17:00 (北京时间)在江西睿创工程监理有限公司（江西省南昌市高新大道1970号天幕国际7楼）获取招标文件（招标文件每份300元人民币，售后不退），购买招标文件时须提供单位介绍信或法人授权委托书原件。

- 开标地点：江西睿创工程监理有限公司开标厅。

- 递交投标文件的截止时间和开标时间：2020年9月16日09:30时（北京时间）。

- 代理服务费：向中标人收取，收费标准详见本项目招标文件。

- 联系方式

1）采购单位：南昌海关技术中心

地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江南大道2666号

联系人：余萍

联系电话：0791-86358023

2）采购代理机构：江西睿创工程监理有限公司

地址：江西省南昌市高新大道1970号天幕国际7楼

联系人：马世兰/吁晓玲

联系电话：0791-87874776

电子邮箱：461801073@qq.com

3）信息发布媒体：

江西睿创工程监理有限公司（网址：http://www.jxrcgc.com/）

# 第二章  投标人须知

| 投标人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：南昌海关技术中心食品室和动植物室设备采购项目 招标编号：JXRC-(NC)2020-YQ005 |
| 2 | 投标人资格标准及要求： ⑴具有独立承担民事责任的能力； ⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑷依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑹法律、行政法规规定的其他条件：投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。 上述证明材料详见“第五章投标文件格式”中的“资格证明文件”。 |
| 3 | 投标人其他要求： ⑴不接受联合体方式参与本项目； ⑵单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 4 | 投标有效期：投标文件提交截止之日起不少于九十个日历日。 |
| 5 | 投标截止时间、开标时间、地点及注意事项： ⑴投标截止时间和开标时间：详见“投标邀请”； ⑵开标地点：详见“投标邀请”。 注意事项：投标人必须在投标截止时间前递交至指定开标地点，未在招标文件规定的时间内递交投标文件的，采购代理机构将拒绝接收。 |
| 6 | ⑴投标文件的密封与标记： 投标人应准备一份投标文件正本和四份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。 投标文件正本须打印，投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应将投标文件正本和所有的副本装在文件袋中加以密封，并在文件袋上标明投标人名称（加盖公章）、招标编号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。 ⑵开标一览表的密封与标记（须包含开标一览表明细）： 投标人应将开标一览表（同时保证正、副本投标文件中也附有）单独密封，在信封上标明“开标一览表”字样，并在信封上标明投标人名称（加盖公章）、招标编号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。 未按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。 |
| 7 | 投标保证金：人民币伍仟元整（￥5000.00元）； 投标保证金必须在投标截止时间之前采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构（以采购代理机构到账时间为准）： 户 名：江西睿创工程监理有限公司 账 号：791911477900058 开 户 行：江西银行铁路支行 投标人未按照招标文件要求交纳投标保证金的，其投标无效。 |
| 8 | 本项目采用最低评标价法。 |
| 9 | 有下列情形之一的视为投标人串通投标，作无效标处理。 - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。 |
| 10 | 政府采购优惠政策： 1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予6%的扣除。投标人应出具谈判文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任； 2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予6%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任； 3）残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，且所供产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予6%的扣除。投标人应出具谈判文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责，提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。投标人属于小型、微型企业的，不重复享受政策； 4）政府采购节约能源政策：根据“国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）”和“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）”的规定，本次采购货物如涉及节能产品，将优先或强制采购《节能产品政府采购品目清单》中的产品。节能产品是指列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的《节能产品政府采购品目清单》为准； 5）政府采购环境保护政策：根据“国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）”和“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）”的规定，本次采购货物如涉及环境标志产品，将优先采购《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。环境标志产品是指列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的《环境标志产品政府采购品目清单》为准。 注：投标人同属以上优惠类型企业的，不重复享受政策优惠。 |
| 11 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 12 | 本招标文件编制依据是国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定，本采购代理机构享有对招标文件的最终解释权。 |

- 一、说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本次邀请招标采购邀请函中所叙述项目的采购。

- 采购人、采购代理机构、投标人

  - “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织，即 “南昌海关技术中心”。

  - “采购代理机构”是指根据采购人委托制定招标项目的实施方案，明确招标规程，组织采购活动的中介机构，即“江西睿创工程监理有限公司”。

  - “投标人”是指响应招标文件要求、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。投标人应当遵守相关的法律、法规、规章条例及招标文件的规定，且具备承担本次招标项目的能力。

- 合格的投标人

  - 满足投标人资格标准：投标人须按第五章投标文件格式“资格证明文件”的规定提供的资格证明文件的相关证明材料；

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 在中华人民共和国境内注册，在法律上和财务上独立于采购人和采购代理机构的投标人才能参加投标。

- 合格的服务

  - 投标人应提交其服务符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

  - 服务与招标文件的要求相一致的证明，包括：

    - 服务主要服务需求和详细说明；

    - 对照招标文件服务需求，逐条说明所提供的服务已对招标文件的服务需求作出了实质性响应，或申明与服务需求的偏差和例外；

    - 商务条款的偏差和例外。

- 二、招标文件

- 招标文件构成

  - 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。内容如下：

投标邀请

投标人须知

招标项目需求

合同文本

投标文件格式

评标办法

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和服务需求等。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，因此导致其投标被拒绝或者被认定为无效投标，该责任由投标人承担。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件（采购标的和资格条件除外）进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

  - 该澄清或修改文件的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、政府采购优惠政策

- 中、小、微企业或监狱企业参加投标

  - 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

7.1.1符合中小企业划分标准；

7.1.2提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

  - 中、小、微型企业参加政府采购投标时，必须提供《中小企业声明函》；

  - 中、小、微型企业参加政府采购投标时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》；

  - 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

  - 监狱企业参加政府采购项目投标时，必须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件；

  - 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

- 残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，且所供产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予6%的扣除。投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责，提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。投标人属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 节能产品和环境标志产品

  - 采购人购买的产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》强制采购目录范围的，投标人应当按照“《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）”和“《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）”的规定，选择符合要求的节能产品和环境标志产品参与投标。

  - 采购人购买的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》强制采购目录范围的，对于投标人选择《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品参与投标的，予以优先采购。

  - 以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》为准。

  - 投标人选择“节能产品”和“环境标志产品”参与投标的，应当在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

- 四、投标文件的编制

- 投标文件编制的注意事项

  - 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标文件的内容、要求后，编制投标文件。

  - 投标人应按投标文件的构成顺序自编目录及页码。

- 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括下列内容：详见《第五章 投标文件格式》。

- 投标文件的文字及计量单位

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构的所有来往的文件统一使用中文（另有规定的除外）。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件内容时以中文翻译本为准。

  - 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件投标文件格式中提供的 “投标书”、“开标一览表”、 “开标一览表明细”、 “商务条款响应表”等格式详细完整地填写各项内容。

- 投标报价和货币

  - 投标人应按招标文件第三章中规定的报价方式报价。所报价格不得超过第一章中的预算金额，否则其投标无效。如有最高限价的，所报价格不得超过第一章中的最高限价，否则其投标无效。投标报价总价不能超出预算总价，单项报价不能超出单项预算价格，否则其投标无效。

  - 报价方式：第三章中规定的报价方式报价。

  - 投标人须按开标一览表和开标一览表明细的内容填写单价、总价及其他事项。

  - 投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

  - 投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应招标文件要求，视为投标无效。

- 证明投标人合格的资格证明文件

投标人应提供证明其合格和资格的证明文件(格式详见“第五章投标文件格式 资格证明文件”)。

- 证明服务符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明其拟供的合同项下的服务符合招标文件规定的文件。该证明文件作为招标文件的一部分。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

  - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金：详见“投标人须知前附表”；

  - 投标保证金须采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构（以采购代理机构到账时间为准）。

  - 投标人未按照招标文件要求交纳投标保证金的，其投标无效。

  - 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

  - 中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

  - 下列任何情况发生时，不予退还其交纳的投标保证金：

17.7.1投标人出现《政府采购法》第七十七条规定的情形之一的；

17.7.2投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

17.7.3中标人未按招标文件所述规定签订合同；

17.7.4中标人未按规定缴纳代理服务费；

17.7.5中标人未按规定提交履约保证金；

17.7.6中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标。

- 投标有效期

  - 投标文件提交截止之日起不少于九十个日历日，投标有效期不足的，其投标无效。

  - 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期以书面的形式通知所有已参加投标的单位。已参加投标的单位应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署

  - 字迹潦草、表达不清、扫描件不清晰或未按要求填写的投标文件可能将被认定为无效的投标。

  - 投标文件应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签章，否则其投标无效。

- 五、投标文件的递交

- 投标文件的密封与标记

  - 投标文件的密封与标记。投标人应准备一份投标文件正本和四份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。 投标文件正本须打印，投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应将投标文件正本和所有的副本装在文件袋中加以密封，并在文件袋上标明投标人名称（加盖公章）、招标编号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。

  - 开标一览表的密封与标记（须包含开标一览表明细）。投标人应将开标一览表（同时保证正、副本投标文件中也附有）单独密封，在信封上标明“开标一览表”字样，并在信封上标明投标人名称（加盖公章）、招标编号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。

  - 投标人未按上述要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

- 投标文件的修改和撤回或撤销

在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不退还投标保证金。

- 迟交的投标文件

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

- 投标截止时间

  - 投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。

  - 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 六、开标及评标

- 开标

  - 采购代理机构在“投标邀请”中规定的时间、地点主持公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投报价格以及采购代理机构认为合适的其他内容。采购代理机构将做开标记录，只有开标时唱出的内容，在评标时才予以考虑。

  - 在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

  - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

- 投标文件的初审

  - 投标人资格审核。开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标人不符合招标文件规定的资格要求和投标条件的为投标无效。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

合格投标人不足3家的，不得评标。

  - 初审中，算术计算错误将按以下方法更正：

（1）公示的开标一览表、开标一览表明细内容与投标文件中内容不一致的，以公示的为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

如果投标人不同意对其错误的更正，其投标将作投标无效处理。

（2）评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将作投标无效处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标将作投标无效处理：

- 未按招标文件要求提供资格证明文件（资格证明文件：详见投标文件格式“资格证明文件” ）；

- 非法定代表人本人参与，未提供有效的法定代表人授权书；

- 未按招标文件要求提交投标保证金；

- 未在投标文件中提供提交投标保证金证明材料；

- 未提供有效的开标一览表明细；

- 未实质性响应招标文件中“商务部分”的要求；

- 未实质性响应招标文件中“技术部分”的要求；

- 有招标文件当中已列明的其他导致无效投标的因素；

- 投标有效期响应不足；

- 以联合体方式参与投标的；

- 发现投标人以他人名义参加投标或相互之间串通，或者以其他弄虚作假方式参加投标的。

- 投标文件的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标的评价

  - 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

  - 评标方法：本项目采用最低评标价法（最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法）。

  - 推荐中标候选人：评标委员会根据评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 编写开标、评标记录和评标报告：将开标、评标记录和评标报告打印成纸质文件，由评标委员会成员签字。

- 八、中标人的确定

- 中标人的确定

  - 由采购人根据本须知27.4条规定确定中标人；

  - 不一定接受最低价的投标人为中标人。

- 九、中标结果公告

- 中标结果公告

  - 采购代理机构根据采购人确定的中标结果，将在江西睿创工程监理有限公司（网址：http://www.jxrcgc.com/）上发布。

  - 中标公告期限为1个工作日。

- 十、中标通知

- 中标通知

  - 采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- 十一、签订合同

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤销投标处理，对其所交纳的投标保证金不予退回。

  - 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 十二、询问、质疑和投诉

- 询问

  - 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出询问作出答复；

  - 投标人在规定的时间内未向采购代理机构递交《询问函》的，采购代理机构将视其为无异议，所产生的一切后果均由投标人自行承担。

- 质疑、投诉注意事项

33.1. 接收质疑方式

33.1.1采购代理机构只接受书面形式递交的《质疑函》，潜在投标人未在法定质疑期内向采购代理机构递交的，采购代理机构将视其为无异议，所产生的一切后果均由投标人自行承担；

33.1.2投标人如委托代理人进行质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的应当由本人签字。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.1.3质疑函应包括下列内容：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

33.2.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

33.3.若以联合体形式参加采购活动的，其投诉应由组成联合体的所有投标人共同提出。

- 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，其他形式或者逾期提交的非原件文本认定为无效文本。

  - 投标人以邮寄方式质疑的，质疑有效期以采购代理机构收到质疑函之日起开始计算。

  - 采购代理机构会在收到《质疑函》之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其它有关投标人；必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给要求澄清的投标人，此类答复中不披露问题的来源，不涉及商业秘密。

- 投诉

投标人提出质疑后对采购代理机构答复不满意或采购代理机构未在规定时间内做出书面答复的，可在采购代理机构发出质疑答复函之日起或答复期满15个工作日内向同级财政部门提出投诉。投诉事项及程序按《政府采购供应商投诉处理办法》及相关规定执行。

- 十三、其他事项

- 代理服务费

36.1. 中标人领取中标通知书时，应向采购代理机构一次性付清代理服务费（收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的规定收取代理服务费,不足3000元的按照3000元收取）。在领取代理服务费发票时提供一份采购合同。

- 适用法律

采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

- 解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

- 十四、关于信用查询的方法及说明

- 信用中国网站

39.1. 在首页中输入投标人名称，点击搜索，在查询结果中点击投标人名称。

- 中国政府采购网

40.1. 在中国政府采购网首页中找到“政府采购严重违法失信行为记录名单”入口，点击进入。

40.2. 在页面中输入投标人名称进行查询。

- 说明

41.1. 由于上述两个网站信息更新会存在不及时的情况，例如投标人企业更名，在信息更新前，投标人新企业名称未同步至系统中，但原企业名称相关信息存在的情况。投标人则需查询原企业名称，并将工商部门对企业更名的相关证明材料一同附于响应文件中，资格审查予以认可，否则无法通过资格审查。

41.2. 如因网站系统问题，导致一部分企业信息未被收录（目前已知部分事业法人未收录）造成搜索后显示“没查到您要的信息”，资格审查会视同该企业在该网站不存在不良记录。

41.3. 若因上述网站因改版或其他变化造成的查询界面与示例不一致，以实际查询到的内容为准，旨在证明投标人是否存在拒绝参加政府采购的情形。

# 第三章 招标项目需求

## 一、商务部分

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 2 | 交货期限 | 自合同签订之日起30天内供货、安装、调试及整个项目验收完毕（以签订的中标合同为准），将全部货物以及随附单证和技术资料等送达至采购人指定地点，以采购人出具的收货证明上的日期为最终项目验收日期。 |
| 3 | 付款方式 | 1）签订合同前成交供应商向采购方指定账户提交合同总价的3%作为履约保证金，合同签订后履约保证金转为质量保证金，产品验收合格后付款100%,待质保期满1年后无息退还。 2）采购人付款前，投标人须开具合法、等额的发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，包括合同货物及其税收、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、售后服务（投标报价还须包括投标人在采购人现场安装、验收和培训的费用）、代理服务费及对应的技术资料和等费用。 注：投标价格过低，将承担评审小组认为其投标报价低于成本价，有可能影响商品质量和不能诚信履约，并导致其投标被拒绝的风险。投标报价不得超过采购预算，超过采购预算的则作无效标处理。 |
| 5 | 货物验收 | 1）合同货物在采购人送达、安装、调试完毕十五日内，由采购人按照合同货物参数及技术要求进行质量验收，并签署验收意见。 2）对已验收的货物，采购人如发现存在潜在的质量问题，应书面形式在质量保证期内向投标人提出异议，投标人应当在收到异议后的十日内予以书面答复（十日内不书面答复的视为投标人同意采购人异议）。经确认存在质量问题且属于生产厂家更换范畴的，投标人应及时给予免费更换，并由采购人重新组织验收。 3）货物数量和质量均符合本合同约定，由采购人和投标人出具最终验收报告，但该报告不能免除投标人对货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。全部货物经采购人验收合格后，货物的风险转移到采购人，此前货物灭失、损坏等风险由投标人承担。 4）交付验收标准：必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。 |
| 6 | 售后服务 | - 自货物验收合格之日起，由投标人提供1年免费质保期，因货物质量原因导致修理或更换部分的质保期从完工验收合格之日起计算。 2)根据采购人要求，投标人负责对采购人指定的人员在采购人处进行免费培训，培训内容包括合同货物的操作技能、工作原理、日常维护、故障检修和安全事项等。 3）质保期内，投标人所提供的维修及技术服务不收取任何费用（含运输、关税、材料、人工、差旅等费用及投标人在质保期内免费为设备更换备品备件）。 4）质保期后，投标人向采购人提供终身维修及服务，其费用按不高于材料成本价和历次服务费的标准执行，否则采购人有权按自己核定的价格向投标人付款。 5）质保期内或质保期结束后，如货物发生故障后，投标人在接到电话后在5小时内到达现场(紧急情况时2小时内到达现场)，24小时内修复。24小时内无法修复的，由投标人负责提供备机或生产厂家备件并完成安装。如投标人未在规定时间排除故障或更换问题货物，采购人有权委托第三方或自行修理，相关费用由投标人支付。 |

注：以上“商务部分”要求为实质性条款须完全响应，否则投标无效。

## 二、技术部分

- 设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏箱 | 5 | 台 | 国产 |
| 2 | 超低温保存箱 | 1 | 台 | 国产 |
| 3 | 超低温冰箱（-86度） | 1 | 台 | 国产 |

本次采购均为国产产品，不允许提供进口产品参与投标，提供进口产品参与投标的作废标处理。

- 技术参数

1. 医用冷藏箱

| 设备名称 | 医用冷藏箱 |
| --- | --- |
| 技术指标与性能要求 | 1、有效容积：箱内有效容积≥650L； 2、温度控制：箱内温度2-8℃，微电脑控制，操作方便简洁；LED数码管显示，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度；内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，温度控制精度0.1℃； 3、整体结构：立式，对开真空玻璃门体，内外板采用喷涂钢板； 4、核心组件：采用优质压缩机及风机，丝管式冷凝器及翅片式蒸发器，无氟制冷剂； 5、门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体可实现自动关门； 6、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口； 7、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测； 8、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚； 9、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水； 10、断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时； 11、安全保障：门体带暗锁，一套钥匙一把锁设计，保证存储物品的安全。 |

2. 超低温保存箱

| 设备名称 | 超低温保存箱 |
| --- | --- |
| 具体用途 |  |
| 技术指标与性能要求 | 1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C 范围，控温精度0.1℃。 2、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； - 温度异常时，液晶屏主页面温度显示红色提醒； 4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色； 5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警、A/B系统故障报警； 6、具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送报警； 7、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护； 8、采用HC环保制冷剂和复叠制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不高于150g； 9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 10、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求； 11、进口品牌压缩机，2个压缩机，整机稳定运行功率≤1400W; 12、25℃环温时，耗电量应≤12.0Kw.h/24h； 13、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10度； 14、25℃环温，设定-80℃，降温速度≤3小时； 15、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）； 16、4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 17、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm； 18、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 19、节能风机，智能控制风机开停，高效节能。 20、低噪音，整机运行噪音低于53分贝； 21、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。 22、具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 23、具有内置5V冷链供电系统。 24、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； 25、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 26、选配电子温度记录功能，单独从箱内采集温度，在显示屏上可以独立查询、下载温度数据； 27、标配物联模块，实现手机APP实时监控冰箱运行状态；冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送； 28.具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公； 29、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等； 30、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 31、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 31、25℃环温，单系统故障，另一系统可保持箱内温度-80℃； 32、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，280min； 33、冰箱内有效容积＞500L，整机装箱量（2ML冻存管容量）40000份样本； 34、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； 35、选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放； 36、标配锂电池 37、可对液晶屏程序进行远程升级； 38、物联后台具备大屏展示功能，可对冰箱进行集中管理； 39、具有文件夹和置笔盒； |

3. 超低温冰箱（-86度）

| 设备名称 | 超低温冰箱（-86度） |
| --- | --- |
| 技术指标与性能要求 | 1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C 范围，控温精度0.1℃。 2、微电脑控制，LED显示屏，可实时显示箱内温度，压机启停状态，电源供电状态，各项报警信息；通过查询键能显示报警代码及环境温度，输入电压； 3、采用HC环保制冷剂和复叠制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不高于150g； 4、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警； 5、具有四种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送报警、短信报警（选配）； 6、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、压机高温保护、断电记忆数据保护； 7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 8、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求； 9、进口品牌压缩机，整机稳定运行功率≤680W; 10、25℃环温时，耗电量应≤5.5Kw.h/24h； 11、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥10点测试，最高温度与最低温度的差小于10度； 12、25℃环温，从环温到达-80℃，降温速度≤5.5小时； 13、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁； 14、2 个不锈钢内门，易于清洗清洁消毒，开外门时挡住冷量流失，保温效果好； 15、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm； 16、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 17、 节能风机，智能控制风机开停； 18、 低噪音，整机运行噪音低于50分贝； 19、标配测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 20、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全； 21、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，可导出15年数据； 22、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 23、可选配打印机，单独从箱内采集温度； 24、可选配物联模块，实现手机APP实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送； 25、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，大于120min； 26、冰箱内有效容积≥100L，整机装箱量（2ML冻存管容量）6000份样本； 27、整机高度≤810mm，可置于试验台下，节省实验室空间，双机堆叠使用更灵活。 |

注：1、以上“技术部分”要求为实质性条款须完全响应，否则投标无效。

# 第四章  合同文本

合同编号：

采购编号：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方购买乙方货物相关事宜友好协商订立本合同，供双方共同恪守。

第一条  合同标的

合同标的的具体内容及技术要求详见本合同附件，甲乙双方签章确认。

第二条  合同标的及质量

2.1  交付货物的质量应符合产品制造厂商有关技术手册、产品说明书的标准；应符合招标采购文件、供应商投标文件中的规定要求，招标采购文件、供应商投标文件中没有规定的应不低于国家或行业相关标准。

2.2  乙方保证提供给甲方的货物是产品原生产厂商制造的，是全新、未使用过的并完全符合甲方在采购时提出的需求。

2.3  乙方提供货物采用厂商出厂包装，并且符合该货物的包装运输要求，包括在包装（箱）外侧面按运输规定或安全要求进行运输注意事项标记，标注好货物的收件人信息。乙方应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

2.4  每件包装（箱）内应附一份详细装箱单和质量合格证，包装（箱）在甲方验收前不得拆封。

第三条  合同价款

3.1本合同总价款为人民币（大写）      元整（￥      ）。合同总价与中标（成交）总价应一致；若不一致，以低价为准。

3.2上述合同总价已包括乙方按本合同规定向甲方出售合同项目的一切费用，包括包括合同货物及其税收、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、售后服务（合同总价还须包括乙方在采购人现场安装、验收和培训的费用）、代理服务费及对应的技术资料和等费用。

3.3合同价是招标文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。

第四条  送货收货

4.1自合同签订之日起        天内供货、安装、调试及整个项目验收完毕（以签订的中标合同为准），将全部货物以及随附单证和技术资料等送达至甲方指定地点并全部安装竣工，以甲方出具的收货证明上的日期为最终项目验收日期。

第五条 货物验收

5.1合同货物在乙方送达、安装、调试完毕十五日内，由甲方按照合同货物参数及技术要求进行质量验收，并签署验收意见。对验收不合格的，乙方应按约定进行更换，否则，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应违约责任。

5.2对已验收的货物，甲方如发现存在潜在的质量问题，应书面形式在质量保证期内向乙方提出异议，乙方应当在收到异议后的十日内予以书面答复（十日内不书面答复的视为乙方同意甲方异议）。经确认存在质量问题且属于原厂家更换范畴的，乙方应及时给予免费更换，并由甲方重新组织验收。

5.3货物数量和质量均符合本合同约定，由甲方和乙方出具最终验收报告，但该报告不能免除乙方对货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。全部货物经甲方验收合格后，货物的风险转移到甲方，此前货物灭失、损坏等风险由乙方承担。

5.4 交付验收标准：必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

第六条　付款方式

6.1签订合同前乙方向甲方指定账户提交合同总价的3%作为履约保证金，合同签订后履约保证金转为质量保证金，产品验收合格后付款100%,待质保期满后无息退还。

6.2甲方付款前，乙方须开具合法、等额的发票，否则甲方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

第七条  违约责任

7.1  经验收发现货物及工程施工不符合本合同要求的，或验收不合格且未如约更换或调整、完善的，或在质保期内经双方确认存在质量问题且在原厂家更换范围的而未如约更换的，视为乙方未交货，乙方交付符合要求的货物及工程之日确定为乙方实际交货日，同时按照逾期交货处理。

7.2  乙方逾期交付货物及完整工程的，每逾期一日，应按合同总价款的千分之六（6‰）向甲方支付违约金；逾期十五日，甲方有权单方解除本合同，乙方应赔偿甲方的全部损失并向甲方支付合同总价款百分之三十（30%）的违约金，违约金不足以弥补甲方所受全部损失的，乙方必须按甲方所受的实际损失进行赔偿。

7.3  甲方无故逾期支付合同款，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五（0.5‰）向乙方支付违约金, 违约金总额不超过合同总价款的百分之十五（15％）。

第八条  权利保证

8.1乙方保证提供的货物不存在对任何第三方的侵权（包括商标权、专利权等知识产权，以及专营权等），若发生侵权事件，由乙方负责处理，并承担可能发生的一切经济及法律责任，同时按合同总价款百分之三十（30%）向甲方支付违约金，以赔偿甲方因此所受到的损失。

第九条  售后服务

9.1自货物及工程验收合格之日起，乙方对整个项目提供   　　　年免费质保期，因货物质量原因导致修理或更换部分的质保期从完工验收合格之日起计算。

9.2在初始运行阶段，根据甲方要求，乙方负责对甲方指定的人员在甲方处进行免费培训，培训内容包括合同货物的操作技能、工作原理、日常维护、故障检修和安全事项等。

9.3质保期内，乙方所提供的维修及技术服务不收取任何费用（含运输、关税、材料、人工、差旅等费用及乙方在质保期内免费为设备更换备品备件）。

9.4质保期后，乙方向甲方提供终身维修及服务，其费用按不高于材料成本价和历次服务费的标准执行，否则甲方有权按自己核定的价格向乙方付款。

9.5质保期内或质保期结束后，如货物发生故障后，乙方在接到电话后在5小时内到达现场(紧急情况时2小时内到达现场)，24小时内修复。24小时内无法修复的，由乙方负责提供备机或生产厂家备件并完成安装。如乙方未在规定时间排除故障或更换问题货物，甲方有权委托第三方或自行修理，相关费用由乙方支付。

第十条  不可抗力

10.1不可抗力是指合同生效后，发生甲乙双方无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，致使无法履行或不能按约定履行合同。主要包括台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡、政府征收、政府征用、战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等情形。

10.2发生不可抗力一方应立即书面通知对方，并在十五日内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，双方应协商寻找合理的解决方法，并尽努力减轻不可抗力产生的后果。

10.3如果不可抗力事件的影响持续时间达二十日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起七日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

第十一条  保密条款

11.1在本合同有效期内直至合同终止后三年内，若事先未得到对方的书面认可，甲、乙任何一方不得以任何方式透露双方签订本合同的事实、本合同内容以及在双方履行本合同过程中得到的对方的各种信息。

11.2甲、乙任何一方违反保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减少泄密造成的损失外，还应承担相应的违约责任，违约金不足以弥补另一方所受全部损失的，泄密方还应按受害方实际损失予以赔偿。

第十二条  其他约定

12.1本合同的订立、有效性、解释、履行、修订和终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。合同履行过程中产生争议，甲乙双方应在不违背本合同的原则下协商解决。如无法协商解决，应向甲方住所地法院提起诉讼解决。

12.2本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益，诉讼或仲裁以及合理的调查费、交通费、差旅费、律师费等相关费用。

12.3合同未尽事宜，由甲乙双方协商后以书面形式记录并作为本合同的附件。合同附件为合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。

12.4本合同由双方当事人协商确认，不构成甲方的任何格式合同。乙方已阅读合同所有条款，对合同条款的含义及相应的法律后果已全部认知，完全出于真实意图签署本合同。

12.5本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，具有同等法律效力。

甲   方(盖章)：                       乙   方(盖章)：

采购项目申请单位负责人：

法定代表人（委托代理人）：            法定代表人(委托代理人）：

联系方式：                            联系方式：

帐   号：                             帐   号：

开户银行：                            开户银行：

（委托代理人签字的应出具委托代理书并作为合同附件）

签约地点：江西省南昌市

签约时间：年   月   日

合同附件一：

供 货 清 单

单位：元

| 产品名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款 | 人民币（大写） 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |

甲方（盖章）：               法定代表人(委托代理人）：

乙方（盖章）：               法定代表人(委托代理人）：

时间：     年   月   日

# 第五章 投标文件格式

- 一、投标书

致：（江西睿创工程监理有限公司）

依据贵方        （项目名称）          项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交投标文件。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为投标文件提交截止之日起九十个日历日，中标人投标有效期延至合同履行终止之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是扫描件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评标委员会所作出的评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

投标人：

地址：

传真：                            电话：

投标人名称(盖章)：

开户银行：

帐号：                           日期：

注：未按照本招标文件要求填报的投标文件将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 二、开标一览表

投标人名称：                                        招标编号：

| 项目名称 | 投报价格(元) | 投标保证金（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位盖章：      （公章）

日期：    年  月  日

- 三、分项报价表

投标人名称:                                                 招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商/产地 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（大写） |  |  |  |  |  |  | ￥：（小写） |  |

注：1.如果分项报价与总价不一致，以分项报价表单项汇总为准。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.分项报价合计应等于“开标一览表”中的投报价格。

投标人代表签字:

单位盖章：

日 期：

五、商务条款响应表

投标人名称：                                          招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款要求 | 投标文件响应商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴招标文件商务条款要求见第三章招标项目需求“商务部分”，投标人需逐条对应填写。

⑵“响应/偏离”一栏中，如投标人提供的商务条款与招标文件招标项目需求的商务部分有所差异，则在该栏中说明差异之处。如投标人提供的商务条款与招标文件招标项目需求的商务部分一致则填写“无差异”或“完全响应”。投标人必须严格按照此表格，逐条对照招标文件填写。

⑶响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据。

⑷投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标单位盖章：      （公章）

日期：    年  月  日

- 六、技术条款响应表

投标人名称：                                          招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术条款要求 | 投标文件响应技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴招标文件技术条款要求见第三章招标项目需求“技术部分”，投标人需逐条对应填写。

⑵“响应/偏离”一栏中，如投标人提供的技术条款与招标文件招标项目需求的技术部分有所差异，则在该栏中说明差异之处。如投标人提供的技术条款与招标文件招标项目需求的技术部分一致则填写“无差异”或“完全响应”。投标人必须严格按照此表格，逐条对照招标文件填写。

⑶响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据。

- ⑷投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

- 七、关于资格的声明函

致：江西睿创工程监理有限公司

关于贵方     年　　月　　日（投标邀请函的时间）第（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物和服务，并证明投标文件中所提交的所有材料和所述事项均是准确的和真实的。

投标单位盖章：      （公章）

日期：    年  月  日

- 八、法定代表人授权书

致：江西睿创工程监理有限公司

本授权委托书声明：我（姓名），系（单位名称）的法定代表人，兹授权同志   ，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：。

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：

身份证号码：                     联系电话：

说明：⑴内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

⑵授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

⑶有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

⑷法定代表人自身参与本项目投标的则本表不适用。

| 法定代表人身份证正反面粘贴处 | 委托人身份证正反面粘贴处 |
| --- | --- |

- 九、资格证明文件

⑴具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的包括（合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“三证合一”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供自证声明函（内容为：我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，完全有经济能力承担本项目的实施。特此声明！如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定接受处罚。）

⑶具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

提供自证声明函（内容为：我公司承诺参与本次采购项目，招标编号：      ，采购活动中，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够完全按照招标文件要求提供相应设备及服务。如我公司提供虚假信息，将承担虚假应标及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定接受处罚。）

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

提供自证声明函（内容为：我公司声明有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此声明！如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定接受处罚）

⑸参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

提供自证声明函（内容为：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

⑹法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询作为评审依据。

- ⑺标人认为需要提供的其它证明材料。

- 十、投标保证金交纳证明

- 十一、投标服务技术文件及其他材料

技术文件：

投标人认为应提交的技术材料（如下所述），可在此提交（格式自定）：

    - 产品技术参数、性能的详细说明书、原厂彩页等技术材料；

    - 项目清单；

    - 技术方案：项目相关的深度设计方案，方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，其要点和主要内容为：（1）产品配置简介；（2）产品技术特点说明及详细方案；

    - 招标文件要求提供的技术材料；

    - 投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）；

其他材料：

（1）投标人情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或企业负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

（2）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付日期 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人盖章：

（3）售后服务承诺

（由投标人按商务部分和技术部分中售后服务及要求自行填写）

（4）属于中、小、微型企业的有效证明材料

(4-1)中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日     期：

(4-2)残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

(4-3)属于监狱企业的证明文件

(5)节能、环保产品证明文件

# 第六章 评标办法

一、无效标条款

- 未按招标文件要求提供资格证明文件（资格证明文件：详见投标文件格式“八、资格证明文件” ）；

- 非法定代表人本人参与，未提供有效的法定代表人授权书；

- 未按招标文件要求提交投标保证金；

- 未在投标文件中提供提交投标保证金证明材料；

- 未提供有效的开标一览表明细；

- 未实质性响应招标文件中“商务部分”的要求；

- 未实质性响应招标文件中“技术部分”的要求；

- 有招标文件当中已列明的其他导致无效投标的因素；

- 投标有效期响应不足；

- 以联合体方式参与投标的；

- 发现投标人以他人名义参加投标或相互之间串通，或者以其他弄虚作假方式参加投标的。

二、初步评审（投标人资格评审）

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格条件 | ⑴ 具有独立承担民事责任的能力； ⑵ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ⑶ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑷ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑸ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑹ 法律、行政法规规定的其他条件：投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）； 必须完全满足上述要求，否则投标无效。 评审依据：须按招标文件要求提供相应的证明材料。 |
| 2 | 授权书 | 非法定代表人本人参与投标，须提供法定代表人授权书，否则投标无效。 评审依据：投标人提供的投标文件中的授权书。 |
| 3 | 投标保证金 | 投标人必须按照招标文件要求提交投标保证金，否则投标无效。 评审依据：投标人提供提交投标保证金的证明材料。 |
| 4 | 开标一览表明细 | 必须提供有效的开标一览表明细，未提供作无效标处理。 |
| 5 | 不接受联合体 | 本项目不接受联合体参与投标，如为联合体则投标无效。 |

三、评分标准

| 价格评分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| 1 | 报价得分 （100分） |  | 满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（基准价/各有效投标人报价）×100；计算结果保留至小数点后两位。 |
| 技术评分 |  |  |  |
| 序号 |  | 评分点名称 | 评审标准 |
| 1 |  | 技术符合性 条款 | 投标人必须完全响应招标文件“第三部分 招标项目需求 第二章 “技术部分”中所有要求，否则投标无效。 评审依据：投标人在投标文件中提供的技术条款响应表 。 |
| 商务评分 |  |  |  |
| 序号 |  | 评分点名称 | 评审标准 |
| 1 |  | 商务符合性 条款 | 投标人必须完全响应招标文件“第三部分 招标项目需求 第一章 “商务部分”中的所有要求，否则投标无效。 评审依据：投标人在投标文件中提供的商务条款响应表。 |